注聚剖面中电磁流量计测量特性研究

冉强

（西部钻探新疆测井公司，新疆克拉玛依市834000）

摘要：目前我国大部分油田都已进入三次采油阶段，提高石油采收率，挖掘石油工业的可持续潜力成为科学研发石油技术的重中之重。聚合物注入剖面的测量具有重要的实际应用价值，而电磁流量计大量应用，尤其是井下四电极电磁流量计的使用，提高了测井作业的效应。但是在实际应用中，为确保电磁流量计在注聚井中的实际应用效果，要注意测量误差的形成，采取相应的解决措施。

关键词：电磁流量计；注聚剖面测井；工作原理；应用效果

油田的地质条件决定驱油技术的应用，我国大部分油田属于陆相非均质沉积油田，地质条件较为复杂，与表面活性剂驱相比，聚合物驱以及三元复合物驱技术费用较低，容易操作，因此取得了很大的进展，并得到广泛的工业化应用。聚合物溶液能够准确均匀地进入预先设定油层，必须精确注聚井中进入各油层聚合物的注入量。因此， 聚合物注入剖面的测量问题成为关键。为了提高注入剖面聚合物测量的精确度，20世纪90年代以来我国各大油田相继引进同位素示踪仪、涡轮流量计、超声波流量计等多种流量测井仪，很大程度上提高了测井资料的真实度，但由于实际情况的复杂，在应用中亦产生诸多问题。如使用涡轮流量计测井时，注入聚合物溶液粘度越高，测量误差就越大；同位素示踪法受地层污渍、地层孔道等因素影响很大，测试结果不能使人满意。而井下电磁流量计的使用则可以有效的克服上述问题。

1、电磁流量计的使用与原理

1.1电磁流量计的测量理论

法拉第电磁感应定律指出，在磁感应强度为B的均匀的磁场中，垂直于磁场方向放一个内径为D的不导磁管道，当导电液体在管道中以流速v流动时，导电流体就切割磁力线。如果在管道截面上垂直于磁场的直径两端安装一对电极则可以证明，只要管道内流速分布为轴对称分布，两电极之间产生感生电动势：E=KBDv(3-36) (其中e为感应电动势，B为磁感应强度，v为管道截面上的平均流速，k为仪表常数)，管道的体积流量则可以计算为：qv=πeD/4KB(3-37)。因此，体积流量qv与感应电动势e和测量管内径D成线性关系，与磁场的磁感应强度B成反比关系，与其它物理参数无关。需要说明的是，要使以上公式能够严格的成立，就必须让电磁流量计的相关测量条件与以下假定条件相符合：磁场是一种均匀分布的恒定的磁场；被测的流体的流速具有轴对称分布形式；被测液体是不具有磁性的液体；被测液体在电导率方面是均匀的，并且具有各向同性的特性。

1.2电磁流量计工作原理

电磁流量计的特点是具有压损小，可测的流量范围比较大。而且，最大流量和最小流量的比值可以在20：1以上，适用的工业管径范围比较宽，最大可达3米。输出的信号与被测流量成线性关系，精确度比较高，可测量电导率≥1μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。[1]

在电磁流量计中，测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆，上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。让导体在磁场中进行切割磁力线运动时产生了感应电势。同理，流体在磁场中做垂直流动在切割磁感应力线时，就会在管道两边的电极上产生出感应电势来。感应电势的大小由下式确定：Ex=BDv，式（ 1），式中：Ex—感应电势，V；B—磁感应强度，T；D—管道内径，m；v—液体的平均流速，m/s。体积的流量qv是将流体的流速v与管道截面积（πD2）/4乘积，将式（1）代入该公式得出：Qv=(πD/4B) * Ex，式（2）。

因此可知，在管道直径D确定的情况保持磁感应强度B不变的时候，被测体积流量与感应电势呈现出一种线性关系。如果在管道的两侧各插入一根电极，就可直接引入感应电势Ex，测量此电势的大小后，进而就可以求出体积流量来。

2、井下四电极电磁流量计应用分析

井下使用的四电极电磁流量计主要有井下仪器和地面仪器两个组成部分，其中井下仪器处于核心地位。井下仪器主要部分为磁性定位器、扶正器、电路筒、电极筒等部分构成。电路筒和电极筒主要作用为测量和处理流量信号，它们是流量计的核心部分，电极筒引出和被测量成正比的感应电势信号。主要是采用非导磁的不锈钢材料制成，且被要求做到与衬里保持齐平，便于流体在流过的时候不受到阻碍。安装上，主要应垂直于管道方向进行安装，防止沉淀物沉积。磁性定位器用于确定流量计在井下的位置，上下扶正器固定流量计于套管中央的位置。地面仪器主要由计算机和数据回放线组成。计算机内置应用程序，控制测量数据的回放及存储处理。数据回放线实现井下仪器和计算机通讯相连，并在实现井下仪器存储数据的接收工作，画出测试卡片，用人机对话的方式完成数据处理和测试成果输出[2]。

当管道中的导电液体在通过电磁流量计的时候，由于被测液体在磁场中做一种切割磁力线形式的运动，在导体中就会产生出感应电压来。在具体测量流量工作时，因为引入了低频磁电流就会在流体流动的管道截面上产生了一个磁场，而流体作垂直于流动方向的运动模式流过了该磁场，会让导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压来，其感应电压信号可以通过固定在测量管管壁上的两个与液体直接接触的电极检测出来，再通过电路处理单元进行放大、采样和抗干扰等相应处理后，就会获得与流量值成良好线性关系的具体信号。转换器下板电路输出正、零、负三值方波，以稳定的电流脉冲形式输出传感器内线圈接收此脉冲电流后，在传感器的测量管内产生同步的交变磁场。传感器输出的流量感应电动势信号通过电缆线再传输回电路处理单元，由信号放大电路进行放大、转换经电压电流转换，而以标准电流信号(4~20mADC)输出，同时，通过专用微型计算机及所建立的运算模型对信号进行再处理，实现精确的显示和各种准确的动作。并现场指示。

3、电磁流量计在注聚井中的应用效果

使用电磁流量计测量注入剖面，不仅不受注入液密度和粘度的影响，而且可靠耐用、准确性好、实效高，对测试环境亦无放射性污染，准确度高。流量计对于不同射开厚度的油层，或是同一油层，由于物性的差异会造成不同的吸液状况，而电磁流量计测井却能客观地真实地反映出其吸液的状况。电磁流量计测井对厚油层能够进行细分解释，显示出厚油层的吸入聚合物的所在位置，以及吸入聚合物的厚度。[3]电磁流量计在测井时，还可以反映出注聚合物的驱油效果。

3.1误差分析及对策

对于出厂检定合格的电磁流量计的使用，由于在具体的应用中，它的准确度会受到很多因素的影响， 主要是感应电动势、磁场强度、测量管等因素造成的，还有在实际测井中产生误差因素主要有以下几个方面:

3.2流场状况引起的误差

流速分布产生的误差。被测介质在流量计的管内流动时，由于受到管路条件的影响，当电磁流量计的上游出现节门、三通等金属管道的相应管件的时候，或是因为维护不到位造成异物进入了管路，就会对测量造成干扰，主要是对流量计的流速分布形成了影响，流量计测量的准确度不能精确了。所以，在测量的时候，应该将流量计在测量的时候尽量远离流量调节阀门。

3.3工作介质方面造成的误差

“介质污染”因素方面对流量计形成的误差。在使用电磁流量计对一些特殊的介质进行检测的时候，例如对一些液态的化工产品或者是特殊处理的水等液体进行检测。一般情况下介质在工作的时候会经常产生结晶或电极的情况，不仅会影响到对电极的测量，也会在金属管道内形成淤积，造成流量计内径的改变。另外，对一些附着沉淀物的流体进行测量时，由于电极表面的污染，也会经常引起零点变动情况的出现。所以，在对一些特殊的场合应用到电磁流量计测量的时候，要做到加开清洗孔、清洗金属管道，或是对流量计不定期进行清洗；还有要在测量的时候，要对流经流量计的介质保证足够大的流速，避免污染物质的沉积。有条件的场合，要选用那些具有“电极自清理”功能的“电容式”等新型电磁流量计来避免这些不必要的影响。

3.4安装不当及现场条件不当形成的误差。

3.4.1传感器外壳未接地出现的误差。一般情况下，传感器都是在金属管道上进行安装，并且金属管道都是在地下，很多人因此认为对于仪表的外壳就不需要再做接地处理了。但是，这么操作却是忽略了两个重要问题：一方面是金属管道都做了防腐蚀处理，金属管道与地不能大面积的接触；二是传感器一般都由胶皮垫连接着法兰而与金属管道分隔开，所以造成了传感器的接地电阻大大的增加，影响了流量计的测量结果，进而形成了误差。另外，由于电动势检测一般均为几毫伏左右，这也容易造成了“杂散电流”对检测结果的影响。

3.4.2干扰环境下的输出信号误差分析。

对于一般的电磁流量计来说，传感器即电极与转换器之间的连接电缆应做到尽可能短。因为，如果传送信号的电缆过长，由于电缆本身的分布电容造成的负载效应就会引起测量误差的增大，同时也对信号受到干扰的几率大大增加。在测量时，还要注意到“走线”方面，务必做到信号线与电源线分开走线，这样就能防止产生“寄生电容”的干扰。如今，很多时候已经用上了数字输出仪表，以求获得最为准确的测量数据。

3.4.3强电、强磁环境下的误差分析。

流量计工作环境方面，要注意尽可能地与强电、强磁等设备的距离远一些。由于流量流量计在接地后， 其周边的附近如果也有一些其他的强电、强磁等设备也在接地，则会造成流量计产生接地压降，会让电磁流量计接地电位造成变化，进而对测量结果形成了误差。另外，流量计如果是在非常强的磁场下工作，比如变压器等强电磁设备附近使用，周边磁场环境的强度超过流量计电磁兼容的幅度时候，就会对测量结果的准确性造成很大的影响。

参考文献

[1]金宁德.注聚井中电磁流量计测量特性分析[J].石油学报，2009，30(2)：1－4.

[2]潘彦珍，张春雨，宋明海.井下存储式电磁流量计测井技术在油田的应用[J].内江科技，2004，30(3)：43－44.

[3]董然，贺同庆.浅析电磁流量计测井在聚合物驱油效果评价中的应用[J].西部探矿工程，2005，28(4)：7－8.

【作者简介】冉强，工程师，西部钻探新疆测井公司。1999年毕业于西安石油大学电子工程及仪器系电子仪器测量及检测专业，主要从事井下测井仪的维护、改进工作

邮寄地址：新疆克拉玛依市玉田路31号测井二分公司，邮编834000，13999528001，ciweihehuli@163.com