清洁剂
取无水乙醚7 份和无水酒精3 份配成混合清洗剂

清洁工具
－ 吹气球
－ 柳条棒,牙签或塑料棒
－ 脱脂棉花,纱布或擦镜纸
－ 放大镜(用目镜倒置也可)
目镜上的灰尘一般用吹气球吹去即可（见右图）
手指印、唾沫、油脂、用清洁剂擦拭：
对小面积的光学元件，用牙签卷纸棉花，由中心向外，按螺旋形运动方向轻轻擦拭。见下图：

对大面积的光学元件用脱脂纱布或擦镜纸滴上清洁剂。由中心向外，按螺旋形运动方向轻轻擦拭，清洁完毕用放大镜检查。

油浸物镜的清洁
浸液物镜用毕后，必须及时清洁。否则，浸油在物镜表面会凝结成硬膜,使物镜失去透明度而无法使用。

由于浸液物镜最前端通光极小（<￠2），必须用牙签卷上脱脂棉蘸上混合剂多次擦拭。用放大镜仔细检查，通光孔四周是否残留的浸液？否则会减小物镜的数值孔径，影响物镜的正常功能。

徕卡“DME、DMLS”显微镜配用的浸液物镜如图所示。由于孔大、深度浅、只需用擦镜纸蘸上清洁剂，用手指轻轻擦拭就能除去浸液。DME, DMLS 浸液物镜前端如左图所示